质控报告

| 检测项目 | 小鼠肿瘤坏死因子α（TNF-α） | 检测日期 | 2023.12.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 6.25 ng/L | 相关性 | 0.99884 |
| 批间差 | 7.3% | 批内差 | 5.6% |
| 检测范围 | 25 ng/L – 800 ng/L |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04918

b    =        0.00160

c    =        0.00000

r^2  =        0.99884

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

50.0000      0.1140                        0.1307      0.0167

100.0000      0.2170                        0.2147     -0.0023

200.0000      0.4230                        0.3905     -0.0325

400.0000      0.7510                        0.7725      0.0215

800.0000      1.6620                        1.6586     -0.0034

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00181