质控报告

| 检测项目 | 人吲哚胺2,3-双加氧酶（IDO） | 检测日期 | 2024.02.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.175 IU/L | 相关性 | 0.99943 |
| 批间差 | 7.3% | 批内差 | 5.7% |
| 检测范围 | 0.7 IU/L – 32 IU/L |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06724

b    =        0.03607

c    =        0.00030

r^2  =        0.99943

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

2.0000      0.1260                        0.1406      0.0146

4.0000      0.2250                        0.2164     -0.0086

8.0000      0.3920                        0.3752     -0.0168

16.0000      0.7090                        0.7220      0.0130

32.0000      1.5340                        1.5319     -0.0021

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00074