质控报告

| 检测项目 | 大鼠载脂蛋白E2(Apo-E2) | 检测日期 | 2024.02.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.025 μg/ml | 相关性 | 0.99871 |
| 批间差 | 7.5% | 批内差 | 5.4% |
| 检测范围 | 0.1 μg/ml – 4.2 μg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04492

b    =        0.31826

c    =        0.01641

r^2  =        0.99871

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

0.2500      0.1050                        0.1255      0.0205

0.5000      0.2170                        0.2082     -0.0088

1.0000      0.4090                        0.3796     -0.0294

2.0000      0.7260                        0.7471      0.0211

4.0000      1.5840                        1.5806     -0.0034

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00182