武汉纽莱生物科技有限公司

人吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)ELISA KIT

英文名称：Human (IDO) ELISA KIT

规       格： 96T

货       号： NLH7501

尊敬的客户:

感谢您选用本公司 ELISA 系列产品。本产品选用世界著名生产厂家的原料 ，采用专业体外诊 断试剂生产技术制造 ，仅供科研使用。本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性具体适用样本请咨询。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分。如有疑问，请咨询:武汉纽莱生物科技有限公司  Email:sale@newlif.com.cn   电话: 027-65563553

本试剂盒仅供体外研究使用 ，不用于临床诊断。

1

| Email ：sale@newlif.com.cn Web：www.newlif.com.cn Tel： 027-65563553 | 武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD |
| --- | --- |

武汉纽莱生物科技有限公司

# 实验原理

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）水平。用纯化的人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO），再与 HRP 标记的吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性浓度。

用途：本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性。

基本性能：

| 性能 |  |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 0.175IU/L |
| 检测范围 | 0.7IU/L -32IU/L |
| 特异性 | 可检测样本中的计算样品中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性浓度。 且与其他类似物无明显交叉反应。 |
| 重复性 | 板内 ，板间变异系数均《 10% |

2

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  027-65563553

武汉纽莱生物科技有限公司

试剂盒组成及保存

| 中文名称 | 规格 | 开封后保存条件 |
| --- | --- | --- |
| ELISA 酶标板 | 96T：8 孔×12 条 48T：8 孔×6 条 | 2-8℃ 90天 |
| 标准品 | 96T：0.5mlx1 (64IU/L) 48T：0.25mlx1 | 2-8℃ 90天 |
| HRP标记抗体 | 96T：6mlx1 48T：3mlx1 | 2-8℃ 90天 |
| 样品稀释液 | 96T：6mlx1 48T：3mlx1 | 2-8℃ 180天 |
| 标准品稀释液 | 96T：1.5mlx1 48T：1mlx1 | 2-8℃ 180天 |
| 显色剂A | 96T：6mlx1 48T：3mlx1 | 2-8℃(避光) 180天 |
| 显色剂B | 96T：6mlx1 48T：3mlx1 | 2-8℃(避光) 180天 |
| 终止液 | 96T：6mlx1 48T：3mlx1 | 2-8℃ 180天 180天 |
| 30倍浓缩洗涤液 | 96T：20mlx1 48T：10mlx1 | 2-8℃ 180天 180天 |
| 说明书 | 1份 |  |
| 封板膜 | 2张 |  |
| 密封袋 | 1个 |  |

说明；未拆封的试剂盒可以在2-8℃ 保存六个月

试剂盒所需自备物品

1.酶标仪(450nm波长滤光片)

2.高精度移液器，  EP管及一次性吸头：0.5-10μ L, 2-20μ L, 20-200μ L, 200-1000μ L

3. 37℃恒温箱

4. 双蒸水或去离子水

5. 吸水纸

6. 加样槽

3

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  027-65563553

武汉纽莱生物科技有限公司

样品收集方法  (具体处理方法请咨询)

1. 血清：用无菌管收集 ，室温血液自然凝固10-20分钟 ，2-8℃条件离心20分钟左右    ( 2000-3000转/分) 仔细收集上清 ，保存过程中如出现沉淀 ，应再次离心。

2. 血浆：应根据标本的要求选择EDTA、肝素钠或柠檬酸钠作为抗凝剂 ，混合10-20分钟后 ，2-8℃条件离 心20分钟左右  ( 2000-3000转/分)  ，仔细收集上清 ，保存过程中如有沉淀形成应该再次离心。

3.尿液：用无菌管收集 ，2-8℃条件离心20分钟左右  ( 2000-3000转/分)  。仔细收集上清 ，保存过程中

如有沉淀形成 ，应再次离心。

4. 组织匀浆：用预冷的PBS (0.01M, pH =7.4)冲洗组织 ，去除残留血液 ，称重后将剪碎的组织与 对应体积 的PBS(一般按1:9的重量体积比 ，比如1 g的组织样品对应9 mL的PBS ，具体体积可根据实验需要适 当调 整 ，并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中 ，在冰上充分研磨。为了进一步 裂 解组织细胞 ，可以对匀浆液进行反复冻融或超声破碎。最后将匀浆液于2-8℃ ，5000×g 离心5-10分钟  取 上清检测。

5.细胞提取液：贴壁 细胞用冷的PBS轻轻清洗，然后用胰蛋白酶消化，  1000×g离心5分钟后收集细胞。

悬浮 细胞可直接离心收集。收集的细胞用冷的PBS洗涤3次。每106个细胞中加入150-200 μ L PBS重悬

(推荐在PBS 中加入蛋白酶抑制剂；若含量很低可减少PBS的体积)并通过反复冻融或超声使细胞破碎。 将提取液于2-8℃，  1500×g离心10分钟 ，取上清检测。

6.细胞培养上清或其他生物体液；收集液体后于2-8℃，  1000×g离心20分钟 ，除去杂质及细胞碎片 ，取上清 检测。

试剂盒注意事项

1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用 ，酶标包被板开封后如未 用完 ，板条应装入密 封袋中保存。

2.浓洗涤液可能会有结晶析出 ，稀释时可在水浴中加温助溶 ，洗涤时不影响结果。

3.各步加样均应使用加样器 ，并经常校对其准确性 ，以避免试验误差。一次加样时间最好 控制在 5 分钟内 ，如

标本数量多 ，推荐使用排枪加样。

4.请每次测定的同时做标准曲线 ，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高  (样本 OD 值大于标准品孔第一孔

的 OD 值)  ，请先用样品稀释液稀释一定倍数  (n 倍)  后再测定 ，计算时请最后乘以总稀释倍数  (n×5) 5.封板膜只限一次性使用 ，以避免交叉污染。

6.底物请避光保存。

7.严格按照说明书的操作进行 ，试验结果判定必须以酶标仪读数为准.

8.所有样品 ，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9.本试剂不同批号组分不得混用。

4

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  027-65563553

武汉纽莱生物科技有限公司

样本收集注意事项

1.不能检测含NaN3的样品 ，因NaN3抑制辣根过氧化物酶的  ( HRP)  活性。                                  2.标本采集后尽快进行实验 ，若不能马上进行试验 ，可将标本放于-20℃保存 ，但应避免反复冻融。

3.我们罗列的是通用的样本处理方法 ，无法涵盖各种样本 ，对于一些特殊样本 ，建议实验人员多参考已发表的 文献，  自行设计合理的样本处理方法。

检测前准备工作

1.请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒 ，以平衡至室温。

2.用双蒸水将30×浓缩洗涤液稀释成1×工作液。未用完的放回4 ℃。

3.标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支 ，用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。

| 32IU/L | 5号标准品 | 150μl 的原倍标准品加入 150μl 标准品稀释液 |
| --- | --- | --- |
| 16IU/L | 4号标准品 | 150μl 的 5 号标准品加入 150μl 标准品稀释液 |
| 8IU/L | 3号标准品 | 150μl 的 4 号标准品加入 150μl 标准品稀释液 |
| 4IU/L | 2号标准品 | 150μl 的 3 号标准品加入 150μl 标准品稀释液 |
| 2IU/L | 1号标准品 | 150μl 的 2 号标准品加入 150μl 标准品稀释液 |

5

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  027-65563553

武汉纽莱生物科技有限公司

操作步骤

1.加样：分别设空白孔  (空白对照孔不加样品及酶标试剂 ，其余各步操作相同)  、标准孔、    待测样品孔。在

酶标包被板上标准品准确加样 50μl ，待测样品孔中先加样品稀释液. 40μl ，然后再加待测样品 10μl  (样品最 终稀释度为 5 倍)  。加样将样品加于酶标板孔底 )  部 ，尽量不触及孔壁 ，轻轻晃动混匀。

2.温育：用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。

3.洗涤：小心揭掉封板膜 ，弃去液体 ，甩干 ，每孔加满洗涤液 ，静置 30 秒后弃去 ，如此 重复 5 次 ，拍干。 4.加酶：每孔加入酶标试剂 50μl ，空白孔除外。

5.温育：操作同 2

6.洗涤：操作同 3

7.显色：每孔先加入显色剂 A50μl ，再加入显色剂 B50μl ，轻轻震荡混匀 ，37℃避光显色 10 分钟. 8.终止：每孔加终止液 50μl ，终止反应  (此时蓝色立转黄色)  。

9.测定：以空白孔调零 ，450nm 波长依序测量各孔的吸光度  ( OD 值)  。测定应在加终 止液后 15 分钟以内进行。

操作一览表

6

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  027-65563553

武汉纽莱生物科技有限公司

结果判断：

1.每个标准品和标本的OD 值应减去空白孔的OD 值。

2.以标准品的浓度为横坐标 ，OD 值为纵坐标 ，利用计算机软件采用直线回归的拟合方法创    建标准曲线方程，

通过样本的吸光度  ( OD值)  ，利用方程计算样品的浓度值。

3.若样本的OD值高于标准曲线上限 ，应适当稀释后重测 ，计算浓度时应乘以稀释倍数。

典型数据

由于实验操作条件的不同  (如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等)  ，标准曲线的OD值会有所差异。 详情请看质检报告.

7

武汉纽莱生物科技有限公司 WuHan New LAI Biosciences Co., LTD

Email ：sale@newlif.com.cn      Web：www.newlif.com.cn        Tel：  02765563553