
质控报告

	检测项目
	人八聚体结合转录因子4(OCT4)
	检测日期
	2024.3.15

	灵敏度
	0.15 ng/ml
	相关性
	0.99971

	批间差
	7.4%
	批内差
	5.3%

	检测范围
	0.6 ng/ml – 16 ng/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05745

b    =        0.06630

c    =        0.00117

r^2  =        0.99971

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      1.0000      0.1150                        0.1249      0.0099

      2.0000      0.2010                        0.1947     -0.0063

      4.0000      0.3520                        0.3413     -0.0107

      8.0000      0.6540                        0.6624      0.0084

     16.0000      1.4180                        1.4166     -0.0014

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00033
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