
质控报告

	检测项目
	人卟胆原(PBG)
	检测日期
	2024.3.29

	灵敏度
	6.25 pg/ml
	相关性
	0.99890

	批间差
	7.2%
	批内差
	5.4%

	检测范围
	25 pg/ml – 850 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04610

b    =        0.00157

c    =        0.00000

r^2  =        0.99890

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     50.0000      0.1060                        0.1259      0.0199

    100.0000      0.2170                        0.2085     -0.0085

    200.0000      0.4110                        0.3823     -0.0287

    400.0000      0.7430                        0.7636      0.0206

    800.0000      1.6650                        1.6617     -0.0033

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00173
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