
 质控报告

	检测项目
	人髓过氧化物酶-DNA复合物（MPO-DNA）
	检测日期
	2024.10.30

	灵敏度
	3.75 ng/L
	相关性
	0.99896

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.4%

	检测范围
	15 ng/L – 500 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04333

b    =        0.00260

c    =        0.00000

r^2  =        0.99896

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     30.0000      0.1080                        0.1225      0.0145

     60.0000      0.2050                        0.2037     -0.0013

    120.0000      0.4020                        0.3726     -0.0294

    240.0000      0.7170                        0.7362      0.0192

    480.0000      1.5690                        1.5660     -0.0030

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00145
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