
质控报告

	检测项目
	人丙二醛（MDA）
	检测日期
	2024.10.20

	灵敏度
	0.075 nmol/ml
	相关性
	0.99917

	批间差
	7.4%
	批内差
	5.5%

	检测范围
	0.3 nmol/ml – 8 nmol/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05018

b    =        0.13924

c    =        0.00444

r^2  =        0.99917

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      0.5000      0.1050                        0.1209      0.0159

      1.0000      0.2020                        0.1939     -0.0081

      2.0000      0.3670                        0.3464     -0.0206

      4.0000      0.6630                        0.6783      0.0153

      8.0000      1.4510                        1.4485     -0.0025

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00098
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